高溫高壓滅菌器使用規則

一、	滅菌過程：

- 使用前打開排氣閥、消毒閥、乾燥閥及給水閥，加RO水或蒸餾水至玻璃管綠線處。

- 關閉所有閥，設定定時器於所需滅菌時間(約15~30分鐘)。

- 打開電源開關，外鍋開始加熱加壓(此時電源開關及加熱燈亮，外鍋壓力錶開始升壓)。

- 將待滅物放入內鍋，關緊鍋門。

- 待外鍋壓力錶達1.2 kg／cm2 時，打開消毒閥。

- 待內鍋壓力錶達1.2 kg／cm2 ，溫度上升至121℃ 時，打開定時開關(定時開關燈亮)，自動計時約 15~30分鐘後鳴叫並關閉電源(加熱燈熄滅，完成燈亮)，滅菌完成。

二、	滅菌完成：

- 無需乾燥 (一般狀況)

- 關閉消毒閥，打開乾燥閥，待內鍋壓力錶歸零時，開門取物。

- 觀察水位：

a. 	若水位足夠，此時保留外鍋可繼續滅第二鍋，由滅菌過程之步驟2開始操作。

b. 	若水位不足，則關閉乾燥閥，打開排氣閥排出外鍋蒸氣，待內鍋、外鍋壓力錶皆為零時，由滅菌過程之步驟1開始操作。

- 切勿同時打開乾燥閥及排氣閥，否則將造成內鍋抽真空狀態，使液體待滅物噴出，體積減少。

- 如需乾燥(限待滅物為固體器具，如非必要請勿使用此步驟以免佔用太多時間)

- 關閉消毒閥，打開乾燥閥及排氣閥。

- 設定定時器約20分鐘。

- 開始乾燥。(此時抽真空，外鍋壓力錶為正壓，內鍋壓力錶降至零以下，使內鍋水氣抽乾。)

- 計時終了，鳴叫並關閉電源，乾燥完成。

※取物前，務必待內鍋壓力錶恢復為零時，才可開門取物。

三、	注意事項：

- 滅菌前務必確定水位在玻璃管綠線以上。

- 開門前務必確定內鍋壓力錶已歸零。

- 隨時保持鍋內清潔，以延長使用年限。

- 若有任何不正常狀況請儘速聯絡M206室李重義副教授或M102室李瑞梅助教，另有協助管理之研究生(請至研究生公布欄查詢)。

小型高壓滅菌釜使用法

  - 打開閥門，加入蒸餾水或是RO水至鍋內底面積約八分滿。

  - 放入待滅物(勿放置過滿)，關上閥門。

  - 檢查排氣閥、排水閥在關閉位置，轉動計時器，選定所需滅菌時間(如滅菌時間是20分鐘，計時器就轉到20分鐘的位置)。

  - 滅菌釜由轉動計時器起就開始加熱，在溫度、壓力達到設定值時，便開始計時滅菌。

  - 當滅菌完成時，滅菌釜會自行關閉電源，並發出結束響聲。

  - 待壓力降至零時，即可開閥門取出滅菌物，並將鍋壁的水氣拭乾。

  - 若不是自然降壓，可在滅菌完成時慢慢打開排氣閥，使鍋內壓力排出，滅菌鍋使用四至五次後，要趁壓力還沒下降前，打開排水閥，讓鍋內的水排出，以利滅菌鍋排水管的暢通及鍋內清潔的維持，若發現滅菌物有溢漏情形，請滅菌者儘速清理乾淨。

  - 除了滅菌結束的響聲外，其餘的響聲皆視為不正常響聲，若有這種情形，請依下列步驟處理：

    - 立即關閉電源。

    - 檢查水位是否過低。

    - 排氣閥、排氣閥是否開著。

    - 其餘的原因, 請通知該實驗室負責老師或其他人員。